**ZOBĀRSTNIECĪBAS LAMPA – 1 GAB.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Tehniskās prasības/ Parametri** | **Piedāvājuma detalizētie tehniskie parametri. Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** | |
|  | **Preces ražotājs:** |  | |
|  | **Modelis, kods:** |  | |
| 1. | Savietojama ar zobārstniecības iekāŗtu “Ancar 150”. |  | |
| 2. | Gaismas avots – 2gaismas dioži. |  | |
| 3. | Apgaismojums no 3000 – 50000 Lux (700 mm attālumā). |  | |
| 4. | Apgaismojuma vieta 205 x 100 mm (700 mm attālumā) +/- 10 mm. |  | |
| 5. | Gaismas pielāgošana no maksimālās līdz minimālajai jaudai, uzturot nemainīgu krāsas temperatūru. |  | |
| 6. | CRI indekss 95. |  | |
| 7. | Absorbēta jauda max. 26 VA. |  | |
| 8. | Dzesēšanas sistēma - statistiskā siltuma izlietne. |  | |
| 9. | Noņemami, autoklavējami rokturi. |  | |
| 10. | Preces piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. |  | |
| 11. | Garantijas laiks 12 mēneši. |  | |
|  |  | **Cena bez PVN**  **par 1 (vienu) vienību:** |  |